LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL VEISLINIŲ BULIŲ SPERMOS TYRIMO METODŲ TECHNINIO REGLAMENTO

2005 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-550
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo (Žin.,1994, Nr. 14-226; 1998, Nr. 110-3023) 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir siekdama suvienodinti veislinių bulių spermos, naudojamos karvių ir telyčių sėklinimui, kokybės tyrimus,
tvirtinu Veislinių bulių spermos tyrimo metodų techninį reglamentą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ	KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-550

VEISLINIŲ BULIŲ SPERMOS TYRIMO METODŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

1. Veislinių bulių spermos tyrimo metodų techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato šviežios ir kriokonservuotos veislinių bulių spermos fizinių, cheminių ir fiziologinių rodiklių tyrimo metodus.
2. Reglamento turi laikytis sėklinimo centrai (įmonės), laboratorijos, mokslo institucijos, gaminančios ir tiriančios šviežią ir kriokonservuotą veislinių bulių spermą, naudojamą karvėms ir telyčioms sėklinti. Reglamentas netaikomas tiriant importuotą ir kergti naudojamą veislinių bulių spermą.
3. Buliai, kurių sperma naudojama karvėms ir telyčioms sėklinti, turi būti pripažinti grynaveisliais pagal Galvijų pripažinimo grynaveisliais ir jų naudojimo veisimui taisykles, patvirtintas Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1A-20 (Žin., 2003, Nr. 74-3453).
4. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:
Arbitražinis tyrimas – tyrimas, kurį atlieka Lietuvos veterinarijos akademijos (toliau – LVA) Gyvulių reprodukcijos laboratorijos ir LVA Gyvulininkystės instituto Gyvūnų reprodukcijos skyriaus darbuotojai iškilusiems ginčams dėl spermos kokybės spręsti.
Koli titras – minimalus spermos kiekis, kuriame nustatyta viena žarnyno lazdelės bakterija.
Kriokonservuota sperma – nuosekliai pagal technologinius reikalavimus praskiesta, fasuota, atvėsinta ir užšaldyta sperma, laikoma skystame azote.
Sėklinimas – dirbtinio spermos suleidimo į patelės lytinius organus metodas.
Spermatozoidų judrumas – statistiškai apskaičiuotas judrių spermatozoidų skaičiaus santykis su bendruoju spermatozoidų skaičiumi tiriamajame spermos tūryje, išreikštas balais arba procentais.
Spermatozoidų koncentracija – statistiškai apskaičiuotas spermatozoidų skaičius spermos tūrio vienete.
Spermos atšildymas – technologinė operacija, kurios metu kriokonservuotos spermos dozės atšildomos optimaliu režimu iki technologijos reikalavimuose numatytos temperatūros, tinkamos sėklinimui.
Spermos dozė – technologiškai apdorotos spermos kiekis, paruoštas vienam sėklinimui.
Spermos kokybės vertinimas – spermos biologinių, fiziologinių-morfologinių, fizikinių ir cheminių rodiklių nustatymas.
Šviežia sperma – ką tik paimta sperma (iki technologinio apdorojimo).
5. Koli titras, nepatogeninių mikroorganizmų skaičius, patogeniniai mikroorganizmai ir toksigeniniai grybeliai nustatomi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos akredituotose laboratorijose jose taikomais metodais.
6. Kriokonservuotos spermos apvaisinamoji galia nustatoma pagal kontroliuojamų bandų karvių ir telyčių apsivaisinimo rezultatus.
7. Visi spermos kokybės rodikliai turi būti nustatomi laboratorinėse sąlygose, kai:
7.1. oro temperatūra – (19±1)°C;
7.2. santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 80 proc.;
7.3. apšviestumas – 100–150 lx.
8. Tirpalai spermos kokybės rodikliams nustatyti ruošiami naudojant distiliatoriumi pagamintą distiliuotą vandenį ir chemiškai švarius reagentus.
9. Sperma atšildoma laikantis technologinių reikalavimų:
9.1. ištraukus iš Diuaro indo šiaudelį su sperma, nuo jo paviršiaus ir galų nupurtomi skysto azoto lašai;
9.2. sperma, užšaldyta pagal bulių spermos kriokonservavimo technologiją, atšildoma:
9.2.1. praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po užšaldymo;
9.2.2. iš karto ne daugiau kaip po 2 dozes, laikant ištraukus iš skysto azoto iki panardinant į vandenį ne ilgiau kaip 5 sekundes;
9.2.3. laikant 10 sekundžių (40±0,5)°C temperatūros vandens vonioje;
9.3. atšildžius šiaudelis su sperma nušluostomas popierine arba marline servetėle. Purtant kaip medicininį termometrą, oro tarpelis nustumiamas iš šiaudelio su sperma vidurio į jo galą, po to 5 mm pastarojo kartu su užhermetizuotu galu nukerpama statmenai išilginei jo ašiai;
9.4. kriokonservuotos spermos kokybė tiriama, jeigu šiaudelis su atšildyta sperma mechaniškai nepažeistas.
10. Spalva ir išvaizda nustatoma vizualiai apžiūrint šviežią ir šiaudelyje esančią atšildytą spermą:
10.1. šviežioje spermoje neturi būti:
10.1.1. šlapimui ir pūliams būdingo kvapo;
10.1.2. kraujo priemaišoms būdingo rausvo ir pūlių priemaišoms būdingo žalsvo atspalvio;
10.1.3. be optikos prietaisų matomų mechaninių priemaišų, į dribsnius arba putų sankaupas panašių darinių;
10.1.4. pro 100–200 kartų didinantį binokuliarinį mikroskopą matomų trichomonų, diplokokų, eritrocitų ir leukocitų;
10.2. kriokonservuotoje spermoje neturi būti be optikos prietaisų matomų mechaninių priemaišų, į dribsnius arba putų sankaupas panašių darinių.
11. Šviežios spermos tūris nustatomas naudojantis matavimo cilindru, sugraduotu 0,1 cm³ padalomis, ir (38±0,5)°C vandens vonia:
11.1. į matavimo cilindrą, esantį (38±0,5)°C vandens vonioje, įpilamas tam tikras (38±0,5)°C temperatūros spermos skiediklio kiekis, atitinkantis šviežios spermos ejakuliato tūrį;
11.2. sperma iš rinktuvo supilama į tą patį matavimo cilindrą;
11.3. spermos ir skiediklio mišinio tūris nustatomas pagal skysčio paviršiaus menisko apatinę ribą;
11.4. šviežios spermos tūris nustatomas iš mišinio tūrio atėmus skiediklio kiekį.
12. Spermatozoidų judrumas nustatomas naudojant 100–200 kartų didinantį binokuliarinį mikroskopą, šildomąjį mikroskopo stalelį (38–40°C), objektinius ir dengiamuosius stiklelius, sterilias žirkles, stiklines lazdeles bei popierines arba marlines servetėles:
12.1. šviežia sperma kartu su spermos rinktuvu įdedama į plastmasinio rėmelio, esančio (38±0,5)°C vandens vonioje, skyrelį;
12.2. ant objektinio stiklelio, esančio ant šildomo mikroskopo stalelio, steriliu šiaudeliu užlašinamas lašas natrio citrato tirpalo. Sterilia stikline lazdele paimamas šviežios spermos mėginys ir ta pačia lazdele sumaišomas su natrio citrato tirpalo lašu. Preparatas uždengiamas dengiamuoju stikleliu;
12.3. tiriant kriokonservuotą spermą į flakoną, esantį vandens vonioje, įpilama (38±0,5)°C temperatūros 0,75 ml 2,9 proc. natrio citrato tirpalo. Nukerpamas kitas atšildyto šiaudelio su sperma galas ir jo turinys išpilamas į flakoną. Sperma ir natrio citratas sumaišomi tuo pačiu šiaudeliu;
12.4. sterilus šiaudelis įleidžiamas į flakoną iki dugno, rodomuoju pirštu užspaudžiamas kitas jo galas ir šiaudelis ištraukiamas. Iš šiaudelio užlašinamas lašas ant objektinio stiklelio, esančio ant šildomo mikroskopo stalelio, ir uždengiamas dengiamuoju stikleliu;
12.5. spermatozoidų judrumas tiriamas mikroskopu ne mažiau kaip trijuose matymo laukuose;
12.6. matymo lauke, kur daugiausia judrių spermatozoidų, vertinama vizualiai;
12.7. vertinamas judrių spermatozoidų skaičiaus santykis su bendru spermatozoidų skaičiumi. Vizualiai nustatytam spermatozoidų judrumui priskiriamas įvertinimo balas, kuris pateikiamas šio Reglamento priede;
12.8. atliekant arbitražinius spermatozoidų judrumo tyrimus, šio Reglamento 12.2–12.6 punktuose nurodytos procedūros kartojamos 3 kartus ir skaičiuojamas trijų, nesiskiriančių daugiau kaip 10 proc. įvertinimų aritmetinis vidurkis.
13. Spermatozoidų koncentracija nustatoma naudojant 300 kartų didinantį binokuliarinį mikroskopą, Goriajevo kamerą, šlifuotus dengiamuosius stiklelius, 0,2 cm3 mikropipetes, melanžeres kraujo raudoniesiems kūneliams nustatyti, 3 proc. natrio chlorido tirpalą, spirito ir eterio mišinį.
13.1. Šviežios spermos koncentracijos tyrimo eiga:
13.1.1. melanžerė išplaunama spirito ir eterio mišiniu ir išdžiovinama;
13.1.2. Goriajevo kamera ir šlifuotas dengiamasis stiklelis nuplaunami spirito ir eterio mišiniu. Šlifuotas dengiamasis stiklelis pritrinamas prie šoninių Goriajevo kameros plokštumų;
13.1.3. į melanžerę pritraukiama spermos iki 1,0 padalos, po to 3 proc. natrio chlorido tirpalo iki 101 padalos;
13.1.4. melanžerė kratoma 2 minutes;
13.1.5. išlašinus iš melanžerės 4 pirmuosius lašus, penktasis lašas įleidžiamas į tarpelį tarp Goriajevo kameros plokštumos ir šlifuoto dengiamojo stiklelio;
13.1.6. suskaičiuojami spermatozoidai, esantys Goriajevo kameros tinklelio 5 dideliuose įstrižai išdėstytuose kvadratuose (80 mažų kvadratėlių). Skaičiuojami tik tie spermatozoidai, kurių galvutės yra didžiojo kvadrato viduje ir ant kairės ir viršutinės kraštinės;
13.1.7. spermatozoidų koncentracija nustatoma pagal formulę:

K= 0,005 S5,
čia:
K – spermatozoidų koncentracija, mlrd./cm³;
S5 – spermatozoidų skaičius penkiuose didžiuosiuose kvadratuose.
13.2. Kriokonservuotos spermos koncentracijos tyrimo eiga:
13.2.1. į flakoną, esantį vandens vonioje, įpilama 0,75 ml (38±0,5)°C temperatūros 2,9 proc. natrio citrato tirpalo. Nukerpamas kitas atšildyto šiaudelio su sperma galas ir jo turinys išpilamas į flakoną. Sperma ir natrio citratas sumaišomi tuo pačiu šiaudeliu;
13.2.2. į kitą flakoną įpilama 1,9 ml 3 proc. natrio chlorido ir mikropipete įleidžiama 0,1 ml spermos iš pirmojo flakono;
13.2.3. Goriajevo kamera ir šlifuotas dengiamasis stiklelis nuplaunami spirito ir eterio mišiniu. Šlifuotas dengiamasis stiklelis pritrinamas prie šoninių Goriajevo kameros plokštumų;
13.2.4. mišinio lašas iš antrojo flakono įleidžiamas į tarpelį tarp Goriajevo kameros plokštumos ir šlifuoto dengiamojo stiklelio;
13.2.5. suskaičiuojami spermatozoidai, esantys Goriajevo kameros tinklelio 5 dideliuose įstrižai išdėstytuose kvadratuose (80 mažų kvadratėlių). Skaičiuojami tik tie spermatozoidai, kurių galvutės yra didžiojo kvadrato viduje ir ant kairės ir viršutinės kraštinės;
13.2.6. spermatozoidų koncentracija nustatoma pagal formulę:

K= 0,025 S5,
čia:
K – spermatozoidų koncentracija, mlrd./cm³;
S5 – spermatozoidų skaičius penkiuose didžiuosiuose kvadratuose.
14. Arbitražiniams tyrimams tam pačiam spermos mėginiui šio Reglamento 13 punkto procedūros pakartojamos dar tris kartus ir apskaičiuojamas trijų pakartojimų aritmetinis vidurkis. Kiekvieno pakartojimo reikšmė neturi skirtis nuo vidurkio daugiau kaip 10 proc.
15. Bendras spermatozoidų skaičius ejakuliate mlrd. nustatomas apskaičiuojant pagal formulę:

Sb=V·K,
čia:
Sb – bendras spermatozoidų skaičius ejakuliate, mlrd.;
V – ejakuliato tūris, cm3;
K – spermatozoidų koncentracija, mlrd./cm3.
16. Tiesiai judančių spermatozoidų skaičius dozėje nustatomas apskaičiuojant pagal formulę:

Sd=250·J·K,
čia:
Sd – tiesiai judančių spermatozoidų skaičius dozėje, mln.;
J – spermatozoidų judrumas, balais;
K – spermatozoidų koncentracija, mlrd./cm3.
17. Patologinių spermatozoidų kiekis nustatomas naudojant 700–900 kartų didinantį binokuliarinį mikroskopą, dažus (1,7 proc. eozino arba azur-eozino, anilino, ištirpintus 3 proc. natrio citrato tirpale), objektinius stiklelius, stiklelius šlifuotais galais, spirito ir eterio mišinį:
17.1. stikleliai šlifuotais galais ir objektiniai stikleliai nuplaunami spirito ir eterio mišiniu, nudžiovinami;
17.2. ant švaraus objektinio stiklelio užlašinamas šviežios ar kriokonservuotos (atšildytos) spermos lašas ir, sumaišius su dažais, per visą objektinį stiklelį padaromas plonas tepinėlis;
17.3. objektinis stiklelis su tepinėliu padedamas džiovinti;
17.4. ant išdžiūvusio tepinėlio užlašinamas lašas imersinio aliejaus ir spermatozoidai apžiūrimi pro mikroskopą;
17.5. tepinėlyje suskaičiuojama 200 spermatozoidų ir atskirai užrašoma, kiek jų yra normalių ir kiek patologinių;
17.6. patologinių spermatozoidų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

Sp=(P/(P+N))·100,

čia:
Sp – patologinių spermatozoidų kiekis, proc.;
P – patologinių spermatozoidų skaičius, vnt.;
N – normalių spermatozoidų skaičius, vnt.;
17.7. atliekant arbitražinius tyrimus to paties mėginio patologinių spermatozoidų kiekiui apskaičiuoti tyrimas atliekamas 3 kartus ir apskaičiuojamas trijų pakartojimų aritmetinis vidurkis. Kiekvieno pakartojimo reikšmė neturi skirtis nuo vidurkio daugiau kaip 10 proc. Jeigu vidurkio paklaida viršija 10 proc., tyrimas kartojamas.
18. H jonų koncentracija nustatoma elektroniniu pH-metru su rodyklinio prietaiso arba skaitmenine indikacija, naudojant standartinį H jonų elektrodą. Atliekant arbitražinius tyrimus, tyrimo dieną pH-metras turi būti kalibruojamas pagal eksploatavimo instrukciją.
______________

Veislinių bulių spermos tyrimo metodų
techninio reglamento priedas

VIZUALIAI NUSTATOMAS SPERMATOZOIDŲ JUDRUMO ĮVERTINIMAS BALAIS

Judrių spermatozoidų skaičius, % Įvertinimo balas

95–100	10
90–94	9
80–89	8
70–79	7
60–69	6
50–59	5
40–49	4
30–39	3
20–29	2
10–19	1
0–9	0

______________