LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL ELEKTROMAGNETINIO LAUKO STIPRIO MATAVIMO RADIJO STEBĖSENOS STOTYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. balandžio 1 d. Nr. 1V-311
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 46 straipsnio 1 dalimi:
1. Tvirtinu Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo radijo stebėsenos stotyse taisykles (pridedama).
2. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

Direktorius	Tomas Barakauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. 1V-311

ELEKTROMAGNETINIO LAUKO STIPRIO MATAVIMO RADIJO STEBĖSENOS STOTYSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja matavimų metodus, naudojamus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) tarnautojams matuojant radijo siųstuvų sukeliamo elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprį (toliau – Stipris) atliekant radijo stebėseną radijo dažnių juostoje nuo 9 kHz iki 40 GHz.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 46 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Rekomendaciją ITU-R SM. 378-6 „Elektromagnetinio lauko stiprio matavimas radijo stebėsenos stotyse“.
3. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
Aktyvioji antena – antena su integruotu stiprintuvu ir elektriškai mažų matmenų, t. y. ji telpa į įsivaizduojamą sferą spindulio λ/2π, kur λ – radijo bangos ilgis.
Antenos faktorius (Ke) – plokščios radijo bangos Stiprio santykis su įtampa (Ua) antenos gnybtuose, esant nominaliam antenos apkrovimui.
Fiksuota radijo stebėsenos stotis – fiksuotoje vietoje esantys vienas ar keli matavimo imtuvai ir pagalbiniai įrenginiai, skirti nuolatinei radijo bangų aplinkos parametrų kontrolei.
Judrioji radijo stebėsenos stotis – transporto priemonėje esantys vienas ar keli matavimo imtuvai ir pagalbiniai įrenginiai, skirti radijo bangų aplinkos parametrų kontrolei transporto priemonės judėjimo ar stovėjimo metu.
Matavimo imtuvas – imtuvas, skirtas matuoti radijo signalų parametrus.
Pasyvioji antena – antena be integruoto stiprintuvo ir kuri paprastai nėra elektriškai mažų matmenų, t. y. ji netelpa į įsivaizduojamą sferą spinduliu λ/2π.
Spektro analizatorius – prietaisas, skirtas matuoti elektrinių signalų spektro dedamųjų parametrus.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

II. STIPRIO MATAVIMAI NAUDOJANT ANTENAS SU ŽINOMAIS PARAMETRAIS

4. Stiprio matavimai atliekami naudojant antenos faktoriaus (Ke) kalibruotą anteną, kuri paverčia elektromagnetinio lauko energiją į kintamos elektros srovės energiją.
5. Stiprio matavimai atliekami laikantis šių sąlygų:
5.1. esant nominaliam antenos apkrovimui;
5.2. antenos varža turi būti reali ir lygi matavimo imtuvo įėjimo varžai;
5.3. antenos maitintuvo, skirto antenai prijungti prie matavimo imtuvo, banginė varža turi būti lygi matavimo imtuvo įėjimo varžai;
5.4. matavimo imtuvo arba spektro analizatoriaus matuojamos radijo dažnių juostos plotis turi būti lygus arba didesnis nei matuojamo radijo signalo spektras.
6. Jei Stiprio matavimuose naudojama antena, kurios varža yra pilnutinė su realia dalimi nelygia matavimo imtuvo įėjimo varžai, pilnutinių varžų suderinimui tarp antenos ir jos maitintuvo turi būti įjungta pasyvi transformuojanti grandinė.
7. Išmatavus matavimo imtuvu arba spektro analizatoriumi įtampą (Ur) imtuvo įėjimo gnybtuose, Stipris apskaičiuojamas pagal formulę:

Stipris /dB (μV/m) = Ur /dB (μV) + Ke /dB(m-1) +άc /dB,

kur άc – antenos maitintuvo ir transformuojančios grandinės nuostolių suma.
8. Stiprio matavimų paklaida, jei matavimo tikslumas neribojamas matavimo imtuvo vidiniais triukšmais, radijo eterio triukšmais arba išoriniais radijo trikdžiais, neturi viršyti:
8.1. 2 decibelų radijo dažniuose iki 30 MHz įskaitytinai;
8.2. 3 decibelų radijo dažniuose nuo 30 MHz.

III. STIPRIO MATAVIMAI FIKSUOTOSE RADIJO STEBĖSENOS
STOTYSE

9. Matuojant Stiprį fiksuotose radijo stebėsenos stotyse naudojami įrenginiai turi atitikti Taisyklių 1 priede nurodytus bei šiuos reikalavimus:
9.1. antenos faktoriaus (Ke) kalibravimo paklaida turi būti ne didesnė nei 1 decibelas;
9.2. matavimo imtuvo arba spektro analizatoriaus lygio matavimų paklaida turi būti ne didesnė nei 1 decibelas radijo dažniuose iki 30 MHz įskaitytinai ir ne didesnė nei 1,5 decibelo radijo dažniuose nuo 30 MHz;
9.3. matavimo prietaisai ir antenos turi turėti patikros liudijimą arba būti pažymėti tam tikru žymeniu pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768) reikalavimus.
10. Stiprio matavimai fiksuotose radijo stebėsenos stotyse turi būti atliekami laikantis šių reikalavimų:
10.1. matavimo imtuvo ar spektro analizatoriaus juostos plotis ir detektoriaus funkcijos nustatomos pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus;
10.2. Stiprio matavimo metu naudojant valdomą anteną, jos kryptis ir poliarizacija turi būti parinkta pagal didžiausią signalo lygį matavimo imtuvo ar spektro analizatoriaus įėjime.

IV. STIPRIO MATAVIMAI JUDRIOSIOSE RADIJO STEBĖSENOS STOTYSE

11. Matuojant Stiprį judriosiose radijo stebėsenos stotyse naudojami įrenginiai turi atitikti Taisyklių 1 priede nurodytus ir šiuos reikalavimus:
11.1. antenos faktoriaus (Ke) kalibravimo paklaida turi būti ne didesnė nei 1 dB;
11.2. matavimo imtuvo arba spektro analizatoriaus lygio matavimų paklaida turi būti ne didesnė nei 1,5 decibelo;
11.3. matavimo prietaisai ir antenos turi turėti patikros liudijimą arba būti pažymėti tam tikru žymeniu pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimus;
11.4. antenos stiebo pakėlimo variklis ir transporto priemonės variklio degimo sistema turi būti su radijo trikdžių slopinimo įtaisais.
12. Stiprio matavimai judriosiose radijo stebėsenos stotyse turi būti atliekami laikantis šių reikalavimų:
12.1. matavimo imtuvo ar spektro analizatoriaus juostos plotis ir detektoriaus funkcijos nustatomos pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus;
12.2. antena turi būti iškelta 10 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus;
12.3. antenos kryptis ir poliarizacija turi būti parinkta pagal didžiausią signalo lygį matavimo imtuvo ar spektro analizatoriaus įėjime. Jeigu tokiu būdu nustatyta antenos kryptis skiriasi nuo radijo siųstuvo krypties, reikia pakeisti Stiprio matavimo vietą taip, kad antenos kryptis sutaptų su kryptimi į radijo siųstuvą;
12.4. jeigu vietovėje, kurioje turi būti matuojamas Stipris nėra aikštelės, atitinkančios Taisyklių 1 priedo 2.2 arba 4.4 punktų reikalavimus, matavimai turi būti atliekami ne mažiau 3 vietose, atstumas tarp kurių turi būti nuo trijų iki penkių metrų. Stipris skaičiuojamas išvedant matavimo rezultatų skirtingose vietose aritmetinį vidurkį.

V. MATAVIMO REZULTATŲ įFORMINIMAS

13. Atlikęs Stiprio matavimus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarnautojas surašo ir pasirašo Stiprio matavimo protokolą, kuriame nurodoma:
13.1. matavimo data ir laikas;
13.2. matavimo vietos geografinės koordinatės;
13.3. Stiprio dydis;
13.4. Stiprio matavime naudotų prietaisų ir antenos tipai ir gamykliniai numeriai;
13.5. antenos aukštis nuo žemės paviršiaus;
13.6. protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas;
13.7. kita papildoma informacija.
14. Protokolai saugomi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šias Taisykles, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
______________

Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo
radijo stebėsenos stotyse taisyklių
1 priedas

ANTENŲ PARINKIMo IR ĮDIEGIMo reikalavimų aprašas

I. PASYVIosios ANTENOS

1. Matuojant Stiprį radijo dažniuose iki 30 MHz naudojama:
1.1. kryptinė rėminė antena;
strypinė įvairiakryptė vertikali antena su kompensuojančia įžeminimo sistema (angl. – counter poise);
1.2. konusinė įvairiakryptė vertikali antena su kompensuojančia įžeminimo sistema.
2. Reikalavimai šio aprašo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytoms antenoms ir jų įrengimui:
2.1. antenos ilgis neturi viršyti vienos dešimtosios bangos ilgio. Matuojant Stiprį, kada matuojamas signalas viršija triukšmo lygį ne daugiau kaip 6 dB, naudojama antena iki vienos ketvirtosios bangos ilgio. Kompensuojanti įžeminimo sistema turi būti sudaroma iš radialinių laidininkų, kurių minimalus ilgis turi būti lygus dviem bangos ilgiams ir kampas tarp kurių neturi viršyti 30 laipsnių arba iš ekvivalentinių matmenų įžeminimo ekrano;
2.2. antena turi būti įrengiama plokščioje atviroje aikštelėje, kurios skersmuo ne mažesnis nei 50 metrų, o žemės paviršiaus nuožulnumas turi būti mažesnis nei 2 laipsniai. Kliūtys, esančios už aikštelės ribų, negali būti iškilusios virš žemės paviršiaus didesniu nei 4 laipsnių kampu.
3. Matuojant Stiprį radijo dažniuose nuo 30 MHz iki 1000 MHz naudojama:
3.1. plačiajuostis simetrinis dipolis;
3.2. dvikūgis dipolis;
3.3. simetrinis dipolis su kampiniu arba paraboliniu reflektoriumi;
3.4. logoperiodinė antena.
4. Reikalavimai šio aprašo 3.1–3.4 punktuose nurodytoms antenoms ir jų įrengimui:
4.1. antenos poliarizacija turi sutapti su matuojamo elektromagnetinio lauko poliarizacija;
4.2. matuojant vertikalios poliarizacijos elektromagnetinį lauką, antenos stiebo viršutinė dalis turi būti pagaminta iš dielektrinės medžiagos ir jos ilgis turi būti ne mažesnis kaip:
4.2.1. 3 metrai matuojant radijo dažnių juostoje iki 50 MHz įskaitytinai;
4.2.2. 2 metrai matuojant radijo dažnių juostoje nuo 50 MHz;
4.3. antenos aukštis virš žemės paviršiaus turi būti lygus 10 metrų;
4.4. antena turi būti įrengiama atviroje aikštelėje, tokiu atstumu nuo už aikštelės ribų esančių statinių, metalinių konstrukcijų ir kitų radijo bangas užstojančių arba atspindinčių objektų, kuriam esant šie objektai neturėtų įtakos matuojamo elektromagnetinio lauko parametrams. Jeigu aikštelė neatitinka šio punkto pirmame sakinyje nurodytų reikalavimų, antena turi būti įrengiama didžiausiu įmanomu atstumu nuo statinių, metalinių konstrukcijų ir kitų radijo bangas užstojančių arba atspindinčių objektų.
5. Matuojant Stiprį radijo dažniuose nuo 1000 MHz naudojama:
5.1. antena su paraboliniu reflektoriumi;
5.2. ruporinė antena.
6. Stiprį matuojant šio aprašo 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytomis antenomis, jų poliarizacija turi sutapti su matuojamo elektromagnetinio lauko signalo poliarizacija.

II. AKTYVIOSIOS ANTENOS

1. Aktyviosios antenos turi būti įrengiamos pagal šio aprašo 2.2, 4.1, 4.3, 4.4 bei 6 punktų reikalavimus.
2. Matuojant Stiprį aktyviosiomis antenomis, matavimų metu turi būti užtikrinama, kad aktyviųjų antenų integruotas stiprintuvas nepersikrautų nuo radijo signalų.
______________