LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL DEGALINĖSE PARDUODANT DOZUOJAMŲ DEGALŲ KIEKIO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m. vasario 23 d. Nr. 11V-34(1.2)
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 11.1 papunkčiu ir siekiant atlikti tinkamą degalinių teisinę metrologinę priežiūrą:
1. T v i r t i n u  pridedamą Degalinėse parduodant dozuojamų degalų kiekio patikrinimo tvarkos aprašą.
2. P a v e d u:
2.1. Teisinės metrologijos skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;
2.2. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje ir supažindinti su šiuo įsakymu per Dokumentų valdymo sistemą Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojus.
3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos – Lietuvos administracinių ginčų nagrinėjimo komisijai, adresas: Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos – Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresas: Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius.

Viršininkas	Vaidas Gricius

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2023 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. 11V-34(1.2)

DEGALINĖSE PARDUODANT DOZUOJAMŲ DEGALŲ KIEKIO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Degalinėse parduodant dozuojamų degalų kiekio patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) atliekamo mažmeninės prekybos naftos produktais degalinėse parduodamo degalų kiekio patikrinimo atlikimo tvarką.
2.	Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Prekybos naftos produktais taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“, Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ ir Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimų taisyklės).
3.	Šis Aprašas netaikomas suskystintų dujų bei suslėgtų gamtinių dujų matavimo ir apskaitos sistemoms. Šis Aprašas taip pat netaikomas lėktuvų, laivų degalų įpylimo sistemoms ir degalų bazių naftos produktų išpilstymo sistemoms.
4.	Aprašas parengtas vadovaujantis:
4.1.	Bendrąją patikros metodiką BPM 6686068-26:2013 „Degalų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse“, patvirtintą 2013 m. gegužės 16 d. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-80 „Dėl bendrosios patikros metodikos BPM 6686068-26:2013 patvirtinimo“.
4.2.	Prekybos naftos produktais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekybos taisyklės).
4.3.	Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apsaugos nuo klastojimo taisyklės).
4.4.	Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.
4.5. Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) rekomendaciją OIML R 117 (2019) „Matavimo sistemos, skirtos dinaminiam skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti” (angl. OIML R 117 (2019) Dynamic measuring systems for liquids other than water).

II SKYRIUS
DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

## 5. Atliekant patikrinimą turi būti vykdomi saugos reikalavimai nurodyti Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojo, atliekančio degalų įpylimo kolonėlių būklės ir naudojimo kontrolę ir naftos produktų bei bioproduktų, laikomų kuro talpyklose, kiekio matavimą, saugos ir sveikatos instrukcijoje Nr. 10, patvirtintoje Inspekcijos viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 11V-225 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo bei įgaliotų asmenų skyrimo“.

6. Atliekant patikrinimą taip pat turi būti vykdomi saugos reikalavimai, nurodyti kolonėlės ir naudojamų etaloninių bei pagalbinių matavimo priemonių eksploatacijos instrukcijose.

III SKYRIUS
PATIKRINIMO METU NAUDOJAMOS PRIEMONĖS

7. Etaloninės matavimo priemonės, naudojamos patikrinimo metu, nurodytos 1 lentelėje. Kaip pagalbinė matavimo priemonė gali būti naudojamas kalibruotas arba metrologiškai patikrintas mechaninis arba elektroninis sekundmatis su padalos verte ne didesne nei 0,2 s.

1 lentelė. Etaloninės matavimo priemonės

Matavimo priemonė	Matavimo priemonės parametrai		Rekomenduo-jamas tipas	Pastaba
	Matavimo ribos	Paklaida
Etaloninis saikiklis	10 dm3	± 0,1 %	M2p-10-03p	Su putų slopintuvu
Etaloninis saikiklis	20 dm3	± 0,1 %	M2p-20-03M	Su putų slopintuvu
Matavimo cilindras	1 dm3	± 1,0 %
Termometras	(-10 ... +30) C	± 0,2 C		Degalų temperatūrai matuoti, kai įjungta temperatūrinė korekcija
Termometras	(-10 ... +30) C	± 1 C		Degalų temperatūrai matuoti, kai išjungta temperatūrinė korekcija

Pastabos:

1. Gali būti naudojamos kitų tipų etaloninės matavimo priemonės, jei jų charakteristikos tenkina 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.

2. Etaloninės matavimo priemonės turi būti kalibruotos. Etaloninių matavimo priemonių paklaidos, apskaičiuotos, remiantis jų kalibravimo rezultatais, neturi viršyti 1 lentelėje nurodytų reikšmių.

3. Termometrai turi būti skirti temperatūros matavimams sprogioje aplinkoje (turi būti pažymėti Ex ženklu).

IV SKYRIUS
LEIDŽIAMI IŠORINIAI POVEIKIAI

## 8. Patikrinimas turi būti vykdomas, esant šioms sąlygoms:

8.1. tikrinant kolonėles be temperatūrinės korekcijos, aplinkos ir saikiklyje esančių degalų temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 10ºC;

8.2. aplinkos temperatūra tikrinant kolonėles su temperatūrine korekcija (-25...+35)C.

V SKYRIUS
DOZUOJAMO DEGALŲ KIEKIO PATIKRINIMO EIGA

9. Kolonėlėms su temperatūrine korekcija nustatomos degalų tankių vertės, taikomos kiekvienam kolonėlės įpylimo taškui (jei jam numatytas temperatūrinės korekcijos režimas). Taikoma tankio vertė nustatoma pagal kolonėlės techninio aprašymo nurodymus. Jei temperatūrinės korekcijos duomenys įrašyti keičiamame modulyje, kuris taikomas tankių intervalui, tankio vertė priimama lygi tankių intervalo vidutinei vertei.
10. Kolonėlė turi būti užplombuota Apsaugos nuo klastojimo taisyklių 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka.
11. Turi būti patikrinama ar nėra pažeistos gamintojo ar paskirtosios įstaigos plombos, nurodytos plombavimo schemoje (jei reikalavimas rengti schemą privalomas pagal Apsaugos nuo klastojimo taisyklių 6 punkto nuostatas) arba kolonėlės tipo tyrimo dokumentuose (jei reikalavimas rengti schemą netaikomas pagal Apsaugos nuo klastojimo taisyklių 6 punkto nuostatas).

## 12. Jei kolonėlėje yra pažeistas bent vienas gamintojo numatytas lipdukas su užrašu „VOID IF REMOVED", kolonėle pripažįstama netinkama naudoti komercinėje veikloje.

## 13. Jei kolonėlei ar degalų įpylimo taškui įjungtas temperatūrinės korekcijos režimas, šalia išduoto kiekio rodmenų įtaiso turi būti aiškiai įskaitomas užrašas „15ºC“.

## 14. Jeigu randamos pažeistos plombos ar lipdukai arba 13 punkte nurodytas užrašas nėra įskaitomas, atliekami veiksmai, numatyti Patikrinimo taisyklių 33 ir 37 punktuose.

## 15. Dozuojamo degalų kiekio paklaidos įvertinimas:

## 15.1 Dozuojamo degalų kiekio paklaida įvertinama išmatuojant kolonėlės įpiltų degalų tūrį etaloniniais saikikliais ir palyginant matavimo rezultatus su kolonėlės rodmeniu.

### 15.2. Patikrinimo metu turi būti atlikta po 3 degalų kontrolinio kiekio Vk matavimus.

### 15.3. Kiekvieną kartą, išpilant degalus iš etaloninių saikiklių, lašams leidžiama varvėti ne trumpiau nei 1,5 min ir ne ilgiau kaip 3 min.

### 15.4. Etaloninio saikiklio korpuso ir įpilamų degalų temperatūrų suvienodinimui prieš kiekvieną matavimų seriją etaloninis saikiklis užpildomas degalais iš kolonėlės, laukiama 10-15 min ir degalai iš etaloninio saikiklio išpilami. Šio pylimo kiekis nevertinamas ir grąžinamas į talpyklą.

15.5 Laiko intervalai tarp atskirų matavimų patikrinimo metu turi būti ne ilgesni už etaloninio saikiklio išpylimui ir išvarvinimui reikalingą laiką, nurodytą Aprašo 15.4 papunktyje.

## 15.6. Dozuojamo degalų kiekio paklaida vertinama:

15.6.1. Šio Aprašo 15.7 papunktyje nurodyta tvarka, jei kolonėlės įpilamų degalų kiekį nustato operatorius degalinės valdymo pulte;

15.6.2. Šio Aprašo 15.8 papunktyje nurodyta tvarka, jei kolonėlės įpilamų degalų kiekis nustatomas rankiniu būdu valdant įpylimo pistoletą (jį atidarant arba uždarant).

### 15.7. Degalų kiekių matavimo paklaidos įvertinimas kolonėlėms, kuriose įpilamų degalų kiekį nustato operatorius degalinės valdymo pulte.

15.7.1. Prieš įpilant kiekvieną kontrolinį kiekį kolonėlės rodmenų įtaise, susijusiame su tikrinamuoju degalų įpylimo tašku, tūrio ir kainos indikatoriuose turi būti nustatyti pradiniai rodmenys (nuliai). Tūrio vieneto kainos indikatoriaus rodmuo turi atitikti įpilamų degalų vieno litro kainą, taikomą eksploatuojant kolonėlę;

15.7.2. Kiekvienas kiekio matavimas atliekamas tokia tvarka:

15.7.2.1. degalinės valdymo pulte nustatomas kontrolinio kiekio tūris ir aktyvuojamas įpylimo procesas;

15.7.2.2. degalų įpylimo pistoletas įstatomas į etaloninį saikiklį;

15.7.2.3. pilnai atidaromas įpylimo pistoletas;

15.7.2.4. kai degalai nustoja tekėti, leidžiama degalams lašėti iš įpylimo pistoleto į etaloninį saikiklį ne mažiau kaip 10 s;

15.7.2.5. nustojus degalams putoti, pagal etaloninio saikiklio skalę išmatuojamas į etaloninį saikiklį įpiltų degalų tūris Vs ir degalų temperatūra t saikiklyje;

15.7.2.6. fiksuojamas kolonėlės tūrio indikatoriaus rodmuo Vk;

15.7.2.7. Degalų įpylimo kolonėlių santykinė paklaida neturi būti didesnė kaip ± 0,5 % tūrio, kaip yra nurodyta Prekybos taisyklių 39.2 papunktyje, todėl dozuojamų degalų kiekio santykinė paklaida turi tenkinti sąlygą (1):

δ = (Vk – Vs • KS • Kt) •100 / (VS • KS • Kt) ≤ 0,5 , (%) (1)

KS = 1 + β • (t - 20), (dm3), (2)

čia: Vk – kolonėlės tūrio indikatoriaus rodmuo;
VS – išmatuotas degalų tūris pagal etaloninio saikiklio skalę, įvertinus etaloninio saikiklio paklaidą;
KS – etaloninio saikiklio tūrio temperatūrinis koeficientas (apskaičiuotas pagal formulę (2) arba paimtas iš Aprašo 1 priede pateiktos lentelės);
Β – etaloninio saikiklio korpuso medžiagos temperatūrinis tūrio plėtimosi koeficientas;
t - degalų temperatūra;
Kt –- degalų tūrio temperatūrinės korekcijos koeficientas.
Degalų temperatūrai esant (20  5)C ribose, leidžiama priimti KS = 1.

Jei kolonėlėje numatytas temperatūrinis korekcijos režimas, Kt vertė nustatoma pagal degalų paskutinio vežimo važtaraštyje (ar degalų kokybės pase) nurodytą tankį prie 15°C arba iš lentelės, pateiktos Aprašo 2 priede. Jei kolonėlėje nenumatytas temperatūrinės korekcijos režimas, Kt = 1.

15.7.2.8. Kiekvieno matavimo rezultato paklaida turi tenkinti sąlygą, nurodytą 15.7.2.7 papunktyje. Jei bent vieno matavimo rezultato paklaida netenkina 15.7.2.7 papunktyje nurodytos sąlygos, toliau atliekami veiksmai numatyti Patikrinimų taisyklių 33 ir 37 punktuose;

### 15.8. Dozuojamų degalų kiekio paklaidos įvertinimas kolonėlėms, kuriose įpilamų degalų kiekis nustatomas rankiniu būdu valdant įpylimo pistoletą (jį atidarant arba uždarant).

15.8.1. Prieš įpilant kiekvieną matuojamą dozę, kolonėlės rodmenų įtaise, susijusiame su tikrinamuoju degalų įpylimo tašku, tūrio ir kainos indikatoriuose turi būti nustatyti pradiniai rodmenys (nuliai).

15.8.2. Kiekvienas kiekio matavimas atliekamas tokia tvarka:

15.8.2.1. degalų įpylimo pistoletas įstatomas į atitinkamą etaloninį saikiklį;

15.8.2.2. pilnai atidaromas įpylimo pistoletas;

15.8.2.3. apie 95% dozuojamo kiekio įpilama į etaloninį saikiklį, pilnai atidarius įpylimo pistoletą, likusius 5 % - sumažintu srautu;

15.8.2.4. įpylimo pistoletas uždaromas, kai degalų lygis etaloniniame saikiklyje bus etaloninio saikiklio skalės ribose;

15.8.2.5. degalams leidžiama lašėti iš įpylimo pistoleto į etaloninį saikiklį ne mažiau kaip 10 s;

15.8.2.6. nusistojus putoms, pagal etaloninio saikiklio skalę išmatuojamas į etaloninį saikiklį įpiltų degalų tūris ir degalų temperatūra t etaloniniame saikiklyje;

15.8.2.7.Jei įpiltų degalų lygis yra už etaloninio saikiklio skalės ribų, matavimas kartojamas;

15.8.2.8. fiksuojamas kolonėlės tūrio indikatoriaus rodmuo Vk;
15.8.2.9. pagal šio Aprašo 15.7.2.7 papunktyje. apskaičiuojama degalų kiekio santykinė paklaida;

15.8.2.10. Kiekvieno matavimo rezultato paklaida turi tenkinti 15.7.2.7 papunktyje nurodytą sąlygą. Jei bent vieno matavimo rezultato paklaida netenkina 15.7.2.7 papunktyje nurodytos sąlygos, toliau atliekami veiksmai, numatyti Patikrinimų taisyklių 33 ir 37 punktuose.

VI SKYRIUS
REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

16. Kiekio matavimo rezultatai surašomi į protokolą, (Aprašo 3 priedas), kuris pridedamas prie patikrinimo akto.
17. Patikrinimo dokumentai ir privalomi nurodymai įforminami kaip yra numatyta Patikrinimų taisyklių 37 ir 39 punktuose.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Su Aprašu Inspekcijos valstybės tarnautojai, atliekantys išduoto degalų kiekio degalinėse patikrinimus, supažindinami pasirašytinai dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.
19. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir, esant būtinybei, jo nuostatos tikslinamos.
______________________

Degalinėse parduodant dozuojamų
degalų kiekio patikrinimo
tvarkos aprašo
1 priedas

Etaloninio saikiklio tūrio temperatūriniai koeficientai

Degalų temperatūra, C	Etaloninio saikiklio tūrio temperatūrinis koeficientas KS
	Etaloninio saikiklio korpuso medžiaga- vario lydinys	Etaloninio saikiklio korpuso medžiaga- nerūdyjantis plienas
-25	0,997615	0,99838
-20	0,997880	0,99856
-15	0,998145	0,99874
-10	0,998410	0,99892
-5	0,998675	0,99910
0	0,998940	0,99928
+5	0,999205	0,99946
+10	0,999470	0,99964
+15	0,999735	0,99982
+20	1,000000	1,00000
+25	1,000265	1,00018
+30	1,000530	1,00036
+35	1,000795	1,00054

_______________________

Degalinėse parduodant dozuojamų
degalų kiekio patikrinimo
tvarkos aprašo
2 priedas

Degalų tūrio temperatūrinės korekcijos koeficientas Kt

t / (C)	Degalų tankis (kg/m3) prie 15 C
	725	735	745	755	765	775	815	825	835	855
0	1,01885	1,01845	1,01810	1,01775	1,01740	1,01640	1,01335	1,01305	1,01275	1,01230
1	1,01760	1,01725	1,01690	1,01655	1,01625	1,01535	1,01250	1,01220	1,01190	1,01150
2	1,01635	1,01600	1,01570	1,01540	1,01510	1,01425	1,01160	1,01130	1,01105	1,01070
3	1,01510	1,01480	1,01450	1,01420	1,01395	1,01315	1,01070	1,01045	1,01020	1,00985
4	1,01385	1,01355	1,01330	1,01305	1,01275	1,01205	1,00980	1,00960	1,00935	1,00915
5	1,01260	1,01235	1,01210	1,01185	1,01160	1,01095	1,00890	1,00870	1,00850	1,00820
6	1,01135	1,01110	1,01090	1,01065	1,01045	1,00990	1,00805	1,00785	1,00765	1,00740
7	1,01010	1,00990	1,00970	1,00950	1,00930	1,00880	1,00715	1,00700	1,00680	1,00660
8	1,00880	1,00865	1,00850	1,00830	1,00815	1,00770	1,00625	1,00610	1,00595	1,00580
9	1,00760	1,00740	1,00725	1,00710	1,00700	1,00660	1,00535	1,00520	1,00510	1,00490
10	1,00630	1,00620	1,00605	1,00590	1,00580	1,00545	1,00450	1,00440	1,00425	1,00410
11	1,00505	1,00495	1,00485	1,00475	1,00465	1,00435	1,00360	1,00350	1,00340	1,00330
12	1,00380	1,00370	1,00360	1,00360	1,00350	1,00330	1,00270	1,00260	1,00260	1,00250
13	1,00250	1,00250	1,00240	1,00240	1,00230	1,00220	1,00180	1,00175	1,00170	1,00165
14	1,00130	1,00120	1,00120	1,00120	1,00120	1,00110	1,00090	1,00090	1,00090	1,00080
15	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
16	0,99870	0,99880	0,99880	0,99880	0,99880	0,99890	0,99910	0,99910	0,99910	0,99920
17	0,99750	0,99750	0,99760	0,99760	0,99770	0,99780	0,99820	0,99825	0,99830	0,99835
18	0,99620	0,99570	0,99635	0,99640	0,99650	0,99670	0,99730	0,99740	0,99740	0,99750
19	0,99490	0,99500	0,99515	0,99520	0,99530	0,99560	0,99640	0,99650	0,99660	0,99670
20	0,99370	0,99380	0,99390	0,99405	0,99420	0,99450	0,99550	0,99560	0,99570	0,99590
21	0,99240	0,99255	0,99270	0,99285	0,99300	0,99340	0,99460	0,99475	0,99490	0,99505
22	0,99110	0,99130	0,99150	0,99165	0,99180	0,99230	0,99370	0,99390	0,99400	0,99420
23	0,98980	0,99005	0,99025	0,99045	0,99065	0,99120	0,99280	0,99300	0,99315	0,99340
24	0,98660	0,98880	0,98905	0,98925	0,98950	0,99010	0,99190	0,99210	0,99230	0,99260
25	0,98730	0,98755	0,98785	0,98805	0,98830	0,98900	0,99100	0,99125	0,99145	0,99170
t / (C)	720,85	730,95	741	751,05	761,15	771,25	811,55	821,6	831,65	851,7
	Degalų tankis (kg/m3) prie 20 C

Jei atliekant 9 punkto veiksmus nustatyta tankio vertė skiriasi nuo tankio verčių, nurodytų šio Aprašo 2 priedo lentelėje, Kt vertė apskaičiuojama interpoliavimo būdu.
Jei išmatuota degalų temperatūra saikiklyje skiriasi nuo temperatūros verčių, nurodytų šio Aprašo 2 priedo lentelėje, Kt vertė apskaičiuojama interpoliavimo būdu.
______________________

Degalinėse parduodant dozuojamų
degalų kiekio patikrinimo
tvarkos aprašo
3 priedas

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

DEGALINĖSE PARDUODANT DOZUOJAMŲ DEGALŲ KIEKIO PATIKRINIMO PROTOKOLAS

Tikrinimo vieta
	(tikrinamo ūkio subjekto (degalinės) pavadinimas, adresas)

Etaloninės priemonės	1. Etaloninis saikiklis
		tūris, gamyklinis Nr., kalibravimo liudijimo data, Nr.,įstaiga, atlikusi kalibravimą
	Etaloninio saikiklio paklaida/nuokrypis iš kalibravimo liudijimo				dm³
	2. Termometras
	3. Matavimo cilindras

Aplinkos temperatūra, °C	Išmatuota		°C
	Aplinkos ir degalų saikiklyje temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 10 ºC

PATIKRINIMO REZULTATAI
Išorinė apžiūra
	Aprašo punktas	Išvada
Plombos	10-11 p.	yra		nėra		pažeista		nepažeista
Lipdukas „VOID IF REMOVED"	12 p.	yra		nėra		pažeista		nepažeista
Užrašas „15C“ (kai taikoma)	13 p.	yra		nėra		pažeista		nepažeista

Dozuojamo degalų kiekio paklaidos nustatymas
Degalų kiekis etaloninio saikiklio korpuso ir įpilamų degalų temperatūrų suvienodinimui		dm³
Degalų tūrio temperatūrinės korekcijos koeficientas Kt

Degalų įpylimo kolonėlės Nr. (dozatoriaus Nr.)	Matavimo eil.Nr.	Matuojama dozė, dm³	Degalų įpylimo kolonėlės matuoklio rodmenys Vk, dm³	Etaloninio saikiklio rodmenys, dm³	Įpilto tūrio kiekis, įvertinus saikiklio paklaidą Vs, dm³	Degalų temperatūra saikiklyje, °C	Etaloninio saikiklio tūrio temperatūrinis / koeficientas, Ks	Dozuoto kiekio paklaida δ, %	Išvada (leistina santykinė kiekio paklaida /  ± 0,5 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1								Atitinka/neatitinka
	2								Atitinka/neatitinka
	3								Atitinka/neatitinka
	1								Atitinka/neatitinka
	2								Atitinka/neatitinka
	3								Atitinka/neatitinka
	1								Atitinka/neatitinka
	2								Atitinka/neatitinka
	3								Atitinka/neatitinka

Į talpyklą grąžinto kuro kiekis, dm³

Galutinė išvada: Dozuojamų degalų kiekio santykinė paklaida viršija/neviršija ± 0,5 %

Tikrino:
		(pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)

		(pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)
Tikrinant dalyvavo:
Ūkio subjekto atstovas		(pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)

_________________