LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL DEGALINĖSE PARDUODANT DOZUOJAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS (PROPANO-BUTANO) DUJŲ KIEKIO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m. gruodžio 15 d. Nr. 11V-256-(1.2)
## Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.3 papunkčiu:
1. T v i r t i n u  pridedamą Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2. P a v e d u:
2.1. Rytų regiono ir Vakarų regiono skyrių valstybės tarnautojams vadovautis Apraše įtvirtintomis nuostatomis.
2.2. Teisinės metrologijos skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;
2.3. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

Viršininkas	Vaidas Gricius

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2023 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. 11V-256-(1.2)

DEGALINĖSE PARDUODANT DOZUOJAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS (PROPANO-BUTANO) DUJŲ KIEKIO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) atliekamo mažmeninės prekybos naftos produktais degalinėse (toliau – dujų kolonėlės) parduodamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų (toliau – suskystintų dujų) kiekio kontrolės (toliau – kontrolės) atlikimo tvarką.
2.	Šis Aprašas netaikomas suslėgtų gamtinių dujų matavimo ir apskaitos sistemoms.
3.	Aprašas parengtas, vadovaujantis Prekybos naftos produktais taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekybos taisyklės) ir Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apsaugos nuo klastojimo taisyklės).
4.	Aprašas parengtas atsižvelgiant į Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) rekomendaciją OIML R 117-2:2014(E) Matavimo sistemos, skirtos dinaminiam skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti. 2 dalis: Metrologinė kontrolė ir veikimo patikrinimas” (angl. OIML R 117-2:2014(E) Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 2: Metrological controls and performance tests)
5.	Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Prekybos taisyklėse, Apsaugos nuo klastojimo taisyklėse ir Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimų tvarkos aprašas).

II SKYRIUS
DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

## 6. Atliekant kontrolę turi būti vykdomi saugos reikalavimai nurodyti Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojo, atliekančio suskystintų dujų įpylimo kolonėlių būklės ir naudojimo kontrolę ir dujų, laikomų talpyklose, kiekio matavimą, saugos ir sveikatos instrukcijoje Nr. 9, patvirtintoje Inspekcijos viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 11V-225 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo bei įgaliotų asmenų skyrimo“.

## 7. Atliekant kontrolę taip pat turi būti vykdomi saugos reikalavimai, nurodyti dujų kolonėlės ir naudojamų etaloninių bei pagalbinių matavimo priemonių eksploatacijos instrukcijose.

III SKYRIUS
KONTROLĖS METU NAUDOJAMOS PRIEMONĖS

8. Etaloninės matavimo priemonės, naudojamos kontrolės metu, nurodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. Etaloninės matavimo priemonės

Matavimo priemonė	Matavimo priemonės parametrai		Rekomenduo-jamas tipas	Pastaba
	Matavimo ribos	Paklaida
Etaloninis saikiklis	20 dm3	± 0,1 %	Matar, PED	Kalibruota tūrio vertė taškuose / (19,5; 20; 20,5) dm3
Termometras	Nuo 10 iki +30C	± 0,5C	-	Degalų temperatūrai matuoti
Manometras	Nuo 0 iki 16 bar	± 2,0 %	Nuova Fima, WIKA

9. Gali būti naudojamos kitų tipų etaloninės matavimo priemonės, jei jų charakteristikos tenkina 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.
10. Etaloninės matavimo priemonės turi būti kalibruotos. Etaloninių matavimo priemonių paklaidos, apskaičiuotos, remiantis jų kalibravimo rezultatais, neturi viršyti 1 lentelėje nurodytų reikšmių.
11. Termometras turi būti skirtas temperatūros matavimams sprogioje aplinkoje (turi būti pažymėtas Ex ženklu).

IV SKYRIUS
LEIDŽIAMI IŠORINIAI POVEIKIAI
## 12. Kontrolė turi būti vykdoma, laikantis šių sąlygų:
12.1. tikrinant dujų kolonėles be temperatūrinės korekcijos, aplinkos ir etaloniniame saikiklyje esančių suskystintų dujų temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 10ºC;
12.2. aplinkos temperatūra tikrinant dujų kolonėles su temperatūrine korekcija – nuo -25 iki +35C.
13. Jei aplinkos sąlygos netenkina 12 p. nurodytų sąlygų, toliau kontrolė neatliekama.

V SKYRIUS
DOZUOJAMO DEGALŲ KIEKIO KONTROLĖS EIGA

14. Dujų kolonėlė apžiūrima ir patikrinama:
14.1. ar kolonėlė užplombuota Apsaugos nuo klastojimo taisyklių III skyriaus 9-19 punktuose nustatyta tvarka.
14.2. ar nėra pažeistos gamintojo ar paskirtosios įstaigos plombos, nurodytos plombavimo schemoje (jei reikalavimas rengti schemą privalomas pagal Apsaugos nuo klastojimo taisyklių 6 punkto nuostatas) arba dujų kolonėlės gamintojo parengtuose dokumentuose su nurodytomis kolonėlės plombavimo vietomis (jei reikalavimas rengti schemą netaikomas pagal Apsaugos nuo klastojimo taisyklių 6 punkto nuostatas).
## 14.3. ar nepažeistas nei vienas gamintojo numatytas lipdukas su užrašu „VOID IF REMOVED";
## 14.4. ar šalia išduodamo kiekio rodmenų įtaiso yra aiškiai įskaitomas užrašas „15ºC“, kai kolonėlei ar degalų įpylimo taškui įjungtas temperatūrinės korekcijos režimas.
## 15. Dujų kolonėlės apžiūros metu nustačius neatitikimus pagal Aprašo 14 punktą, toliau atliekami Patikrinimų tvarkos apraše nustatyti veiksmai, susiję su ūkio subjekto patikrinimu (patikrinimo akto surašymas, privalomojo nurodymo surašymas ir kt.). Suskystintų dujų kiekio paklaidos įvertinimas, nurodytas Aprašo 17 punkte, neatliekamas.
## 16. Etaloninių bei pagalbinių matavimo priemonių paruošimas kontrolei atliekamas tokia tvarka:
## 16.1. Etalonines priemonės ir dujų kolonėlės įrenginiai sujungiami pagal schemas, pateiktas šio Aprašo 1 priede (1 pav., kai naudojamas kompresorius, arba 2 pav., kai naudojamas siurblys).
## 16.2. Į etaloninio saikiklio termometro gilzę įstatomas etaloninis termometras, prijungiamas (sumontuojamas) manometras.
16.3. Patikrinamas sumontuotos sistemos sandarumas sudarant (0,1 – 0,5) MPa slėgį. Tai atliekama sistemą užpildžius naftos dujų dujine faze. Kai naudojamas kompresorius, atidaromi 6, 7, 20, 11, 15 čiaupai. Užpildžius sistemą dujomis (stebint manometrą įsitikinama, kad slėgis nebekinta), šie čiaupai uždaromi. Kai naudojamas siurblys, atidaromi 6, 7, 11, 15 čiaupai. Užpildžius sistemą dujomis (stebint manometrą įsitikinama, kad slėgis nebekinta), šie čiaupai uždaromi.
16.4. Patikrinus sistemos sandarumą, atidaromas 6 čiaupas ir į atmosferą išleidžiamas saikiklio viršuje esantis suspaustas oras. Uždaromas 6 čiaupas ir prijungiamas įpylimo pistoletas.
16.5. Visų tolimesnių kontrolės veiksmų metu 11 ir 12 čiaupai turi būti atidaryti.
16.6. Jei etaloninis saikiklis jau buvo naudotas dujų kolonėlės kontrolei ir jame buvo paliktas (0,1 – 0,5) MPa apsauginis slėgis, tai šio Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodyti veiksmai gali būti neatliekami. 19 čiaupo galima nemontuoti.
### 16.7. Suskystintų dujų temperatūros ir etaloninio saikiklio temperatūros suvienodinimas atliekamas tokia tvarka:
16.7.1.	dujų kolonėlėje įjungiamas įpylimo režimas;
16.7.2.	atidaromas 6 čiaupas ir užpildomas etaloninis saikiklis;
16.7.3.	sukonfigūruojama pagalbinė įranga taip, kad susidarytų nenutrūkstamas suskystintų dujų srautas iš dujų kolonėlės į suskystintų dujų rezervuarą. Suskystintų dujų lygis saikiklyje visą laiką turi būti saikiklio skalės ribose;
16.7.4.	per etaloninį saikiklį praleidžiamas apie 100 dm3 suskystintų dujų kiekis.
Kolonėlėms, kuriose numatytas temperatūrinės korekcijos režimas, leidžiama sumažinti kiekį iki ≈60 dm3;
Pripylus apie ≈90 dm3, išmatuojama suskystintų dujų temperatūra, kuri prilyginama kolonėlės temperatūrai.
16.7.5.	uždaromas 6 čiaupas ir kolonėlėje išjungiamas įpylimo režimas;
16.7.6.	etaloninis saikiklis ištuštinamas naudojant kompresorių arba siurblį, sujungtą su degalų kolonėle, kaip parodyta Aprašo 1 priedo 1 pav. ir 2 pav. pateiktose sujungimo schemose.
17. Šio Aprašo 16.7 papunkčio veiksmai turi būti atlikti prieš pat dozuojamų suskystintų dujų kiekio paklaidos įvertinimą, nurodytą šio Aprašo 18 punkte.
### 18. Dozuojamų suskystintų dujų kiekio paklaidos įvertinimas:
### 18.1. Dozuojamų suskystintų dujų kiekio paklaida įvertinama išmatuojant dujų kolonėlės įpiltų suskystintų dujų kiekį etaloniniu saikikliu ir gautus matavimo rezultatus palyginant su dujų kolonėlės rodmeniu.
### 18.2. Kontrolės metu vienam degalų įpylimo taškui turi būti atliekama po 3 suskystintų dujų kontrolinio 20 dm3 kiekio matavimus.
### 18.3. Kiekvienas kiekio matavimas atliekamas tokia tvarka:
#### 18.3.1. Įjungiamas kompresorius (arba siurblys) ir atidaromi 6, 7 bei 15 čiaupai. Suskystintos dujos turi būti pilnai išstumtos (išsiurbtos) iš etaloninio saikiklio. Suskystintų dujų likutis vizualiai kontroliuojamas 16 stikliniame langelyje. Uždaromas 15 čiaupas ir išjungiamas kompresorius (siurblys). Atidaromas etaloninio saikiklio 17 kontrolinis čiaupelis, išleidžiamas suskystintų dujų likutis ir čiaupelis vėl uždaromas. Jei naudojama schema su kompresoriumi, atidaromas 20 čiaupas. Slėgiai 10 rezervuare bei etaloniniame saikiklyje turi susilyginti ir būti lygūs sočiųjų garų slėgiui.
Užfiksuojamas etaloninio saikiklio manometro rodmuo . Uždaromi 6 ir 7 čiaupai. Jei naudojama schema su kompresoriumi, uždaromas 20 čiaupas.
#### 18.3.2. Dujų kolonėlėje įjungiamas įpylimo režimas. Atidaromas 6 čiaupas. Suskystintomis dujomis užpildomas etaloninis saikiklis. Saikiklis turi būti užpildytas įprastame dujų kolonėlės darbo režime. Kai suskystintų dujų lygis etaloniniame saikiklyje vizualiai stebint pasiekia saikiklio skalės vidurį, uždaromas 6 čiaupas. Kolonėlėje išjungiamas įpylimo režimas.
#### 18.3.3. Užfiksuojamas etaloninio saikiklio manometro rodmuo , etaloninio saikiklio užpildyto tūrio (pagal saikiklio skalę) rodmuo V ir etaloninio saikiklio termometro rodmuo t. Laiko intervalai tarp šių rodmenų fiksavimo momentų turi būti kuo trumpesni.
#### 18.3.4. Užfiksuojamas dujų kolonėlės tūrio matuoklio rodmuo VK.
### 18.3.5. Atlikus paskutinį matavimą, suskystintos dujos turi būti pilnai išstumtos iš etaloninio saikiklio. Slėgis etaloniniame saikiklyje sumažinamas iki (0,1 – 0,5) MPa, dujų perteklių išleidžiant į atmosferą.
### 18.3.6. Kiekvienam matavimui apskaičiuojama į etaloninį saikiklį įpiltų suskystintų dujų kiekio normuota reikšmė VP :
### - jei dujų kolonėlėje nenumatytas temperatūrinės korekcijos režimas, VP reikšmė apskaičiuojama pagal šią formulę

VP = V(1 + 3t −20) − 9,3810-35P1 − P2, dm3

- jei dujų kolonėlėje numatytas temperatūrinės korekcijos režimas, VP reikšmė apskaičiuojama pagal šią formulę
VP = VKt (1 + 3t −20) − 9,3810-35P1 − P2, dm3
čia α – etaloninio saikiklio medžiagos linijinis temperatūrinis plėtimosi koeficientas,
t - suskystintų dujų temperatūra etaloniniame saikiklyje, C;
 ir – matavimo pradžioje ir pabaigoje užfiksuoti suskystintų dųjų slėgiai etaloniniame saikiklyje, išreikšti MPa,
 – temperatūrinės korekcijos koeficientas, kurio vertė priklauso nuo suskystintų dujų sudėties ir suskystintų dujų temperatūros etaloniniame saikiklyje (t) ir imama iš lentelės, pateiktos šio Aprašo 2 priede.
Daugiklio (1+3(t-20)) vertės imamos iš lentelės, pateiktos šio Aprašo 3 priede.
### 18.3.7. Dujų, skirtų automobilių transportui, kolonėlės santykinė paklaida neturi būti didesnė kaip ±1 % tūrio, kaip yra nurodyta Prekybos taisyklių 39.2 papunktyje, todėl dozuojamų suskystintų dujų kiekio santykinė paklaida turi tenkinti šią sąlygą:

   1, 

čia - dujų kolonėlės tūrio matuoklio rodmuo.
19. Jei apskaičiuota suskystintų dujų kiekio matavimo rezultato paklaida netenkina Aprašo 18.3.7 papunktyje nurodytos sąlygos, Patikrinimų tvarkos apraše nustatyta tvarka surašomas privalomasis nurodymas, kuriuo ūkio subjektui laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždraudžiama eksploatuoti dujų kolonėlę.

VI SKYRIUS
REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

20. Kontrolės rezultatai Patikrinimo vietoje surašomi į Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės protokolą (Aprašo 4 priedas), kurį pasirašo Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ir ūkio subjekto atstovas. Pildomi 2 šio protokolo egzemplioriai. Vienas protokolo egzempliorius įteikiamas ūkio subjekto atstovui, kitas pridedamas prie Patikrinimo akto, įforminamo Patikrinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.
21. Ūkio subjekto atstovui atsisakius pasirašyti Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės protokolą, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas tai pažymi protokolo eilutėje „Papildoma informacija“.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Inspekcijos įgalioti pareigūnai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir, esant būtinybei, jo nuostatos tikslinamos.

______________________

Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašas
1 priedas

22
13

8
1

3

5
6
7
9
10
11
14

18
19
21
12
2
16
15
17
4
14
20

1 pav. Dujų kolonėlės kontrolės schema, kai naudojamas kompresorius (sujungimo schema gali nežymiai skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą etaloninio saikiklio ištuštinimo būdą)

1 – dujų kolonėlė, 2 – įpylimo žarna, 3 – etaloninis saikiklis, 4 - etaloninio saikiklio manometras,
5 – etaloninio saikiklio termometras, 6 – saikiklio čiaupas, 7 – skiriamasis čiaupas, 8 – jungtis pistoletui, 9 – įpylimo pistoletas, 10 – suskystintų dujų rezervuaras, 11 – rezervuaro dujinės fazės čiaupas, 12 - rezervuaro skystos fazės čiaupas, 13 – skystos fazės vamzdynas, 14 – dujinės fazės vamzdynas, 15 – skystos fazės išleidimo čiaupas, 16 – stiklinis langelis, 17 – kontrolinis saikiklio čiaupelis, 18 – pagrindinis siurblys, 19 - oro išleidimo čiaupas, 20 – slėgių išlyginimo čiaupas,
21 – kompresorius, 22 – mechaninis alyvos filtras

13

8
1
2
3
14
14
4
5
6
7
9
10
11
15
16
17
18
23

12
19

12

2 pav. Dujų kolonėlės kontrolės schema, kai naudojamas siurblys (sujungimo schema gali nežymiai skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą etaloninio saikiklio ištuštinimo būdą)

1 – dujų kolonėlė, 2 – įpylimo žarna, 3 – etaloninis saikiklis, 4 - etaloninio saikiklio manometras,
5 – etaloninio saikiklio termometras, 6 – saikiklio čiaupas, 7 – skiriamasis čiaupas, 8 – jungtis pistoletui, 9 – įpylimo pistoletas, 10 – suskystintų dujų rezervuaras, 11 – rezervuaro dujinės fazės čiaupas, 12 - rezervuaro skystos fazės čiaupas, 13 – skystos fazės vamzdynas, 14 – dujinės fazės vamzdynas, 15 – skystos fazės išleidimo čiaupas, 16 – stiklinis langelis, 17 – kontrolinis saikiklio čiaupelis, 18 – pagrindinis siurblys, 19 - oro išleidimo čiaupas, 23 – siurblys

______________________________

Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašas
2 priedas

Koeficiento Kt vertės

t / (C)	Tankis prie +15C, kg/dm3
	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
	Koeficiento Kt vertės
-10	1,068	1,066	1,063	1,061	1,058	1,056	1,053	1,052	1,050	1,048	1,046
-9	1,065	1,063	1,060	1,058	1,055	1,054	1,051	1,050	1,048	1,046	1,044
-8	1,063	1,061	1,058	1,056	1,053	1,052	1,049	1,048	1,046	1,0446	1,042
-7	1,060	1,058	1,055	1,053	1,051	1,050	1,047	1,046	1,044	1,043	1,041
-6	1,058	1,056	1,053	1,051	1,048	1,047	1,045	1,044	1,042	1,041	1,039
-5	1,055	1,054	1,051	1,049	1,046	1,045	1,043	1,042	1,040	1,039	1,037
-4	1,052	1,051	1,048	1,046	1,044	1,043	1,041	1,040	1,038	1,037	1,035
-3	1,050	1,048	1,046	1,044	1,042	1,041	1,039	1,038	1,036	1,035	1,033
-2	1,047	1,046	1,044	1,042	1,040	1,039	1,037	1,036	1,034	1,033	1,032
-1	1,044	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,035	1,034	1,032	1,031	1,030
0	1,042	1,041	1,038	1,037	1,035	1,035	1,033	1,032	1,030	1,029	1,028
1	1,039	1,038	1,036	1,035	1,033	1,032	1,030	1,030	1,028	1,028	1,026
2	1,036	1,035	1,033	1,032	1,030	1,030	1,028	1,028	1,026	1,026	1,024
3	1,033	1,033	1,031	1,030	1,028	1,028	1,026	1,026	1,024	1,024	1,023
4	1,031	1,030	1,029	1,028	1,026	1,026	1,024	1,024	1,022	1,022	1,021
5	1,028	1,027	1,026	1,025	1,024	1,023	1,022	1,022	1,021	1,020	1,019
6	1,025	1,025	1,023	1,023	1,021	1,021	1,019	1,019	1,018	1,018	1,017
7	1,023	1,022	1,021	1,020	1,019	1,018	1,017	1,017	1,016	1,016	1,015
8	1,020	1,020	1,018	1,018	1,016	1,016	1,015	1,015	1,014	1,014	1,014
9	1,017	1,017	1,015	1,015	1,014	1,014	1,013	1,013	1,012	1,012	1,012
10	1,014	1,014	1,013	1,013	1,012	1,012	1,011	1,011	1,010	1,010	1,010
11	1,012	1,012	1,010	1,010	1,009	1,009	1,009	1,009	1,008	1,008	1,008
12	1,009	1,009	1,008	1,008	1,007	1,007	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
13	1,006	1,006	1,005	1,005	1,005	1,005	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004
14	1,003	1,003	1,003	1,003	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002
15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
16	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
17	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996
18	0,991	0,991	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,994	0,994	0,994	0,994
19	0,988	0,988	0,989	0,989	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,992	0,992
20	0,986	0,986	0,986	0,987	0,987	0,988	0,989	0,989	0,989	0,990	0,990
21	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988
22	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982	0,983	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
23	0,976	0,977	0,978	0,979	0,980	0,980	0,982	0,982	0,983	0,983	0,984
24	0,973	0,974	0,976	0,976	0,977	0,978	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
25	0,970	0,971	0,973	0,974	0,975	0,976	0,977	0,978	0,979	0,979	0,980
26	0,967	0,967	0,970	0,971	0,972	0,973	0,975	0,975	0,977	0,977	0,978
27	0,964	0,965	0,967	0,968	0,970	0,971	0,973	0,973	0,975	0,975	0,976
28	0,961	0,962	0,964	0,965	0,967	0,969	0,970	0,971	0,972	0,973	0,974
29	0,958	0,959	0,962	0,963	0,965	0,966	0,968	0,968	0,970	0,971	0,972
30	0,954	0,956	0,958	0,960	0,962	0,963	0,965	0,966	0,968	0,969	0,971

_____________________________________

Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašas
3 priedas

Daugiklio (1+3(t-20)) vertės

Temperatūra (t),C	Daugiklis (1+3(t-20))
-10	0,99901
-5	0,99917
0	0,99934
5	0,99950
10	0,99967
15	0,99983
20	1,00000
25	1,00016
30	1,00033

_____________________________________

Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašas
4 priedas

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

DEGALINĖSE PARDUODANT DOZUOJAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS (PROPANO-BUTANO) DUJŲ KIEKIO KONTROLĖS PROTOKOLAS

Pavedimo Nr. ir data
Patikrinimo data
Patikrinimo vieta
	(tikrinamo ūkio subjekto (degalinės) pavadinimas, adresas)
Etaloninės priemonės		1. Etaloninis saikiklis
			gamyklinis Nr., kalibravimo liudijimo data, Nr.,įstaiga, atlikusi kalibravimą
		Etaloninio saikiklio paklaida/nuokrypis iš kalibravimo liudijimo				dm³
		2. Termometras
			gamyklinis Nr., kalibravimo liudijimo data, Nr.,įstaiga, atlikusi kalibravimą
		3. Manometras
			gamyklinis Nr., kalibravimo liudijimo data, Nr.,įstaiga, atlikusi kalibravimą

Aplinkos temperatūra, °C	Išmatuota		°C
	Aplinkos ir degalų saikiklyje temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 10 ºC

PATIKRINIMO REZULTATAI
Išorinė apžiūra
	Aprašo punktas	Išvada
Plombos	14.1-14.2	yra		nėra		atitinka		neatitinka
Lipdukas „VOID IF REMOVED“	14.3	yra		nėra		atitinka		neatitinka
Užrašas „15C“ (kai taikoma)	14.4	yra		nėra		atitinka		neatitinka

Dozuojamų suskystintų dujų kiekio paklaidos įvertinimas
Suskystintų dujų kiekis dozuojamų dujų temperatūros ir etaloninio saikiklio temperatūrų suvienodinimui		dm³
Suskystintų dujų tūrio temperatūrinės korekcijos koeficientas Kt

Dujų kolonėlės tipas, Nr. (degalų įpylimo taško Nr.)	Matavimo eil. Nr.	Suskystintų dujų temperatūra saikiklyje t, °C	Etaloninio saikiklio manometro rodmenys P1, dm³	Etaloninio saikiklio manometro rodmenys P2, dm³	Etaloninio saikiklio užpildyto tūrio rodmuo V, dm³	Dujų kolonėlės tūrio matuoklio rodmenys VK, dm³	Apskaičiuota suskystintų dujų kiekio normuota reikšmė VP, dm³	Dozuojamo kiekio paklaida δ, %	Išvada (leistina santykinė kiekio paklaida /  ± 1 %)
1	2		4	5	6	7	8	10	11
	1								Atitinka/ neatitinka
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

Į talpyklą grąžintas suskystintų dujų kiekis, dm³

Galutinė išvada: Dozuojamų degalų kiekio santykinė paklaida viršija/neviršija ± 1 %

Tikrino:
		(pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)

		(pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)
Tikrinant dalyvavo:
Ūkio subjekto atstovas		(pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)
Papildoma informacija

_______________________